## sprchové lůžko
PŘÍLOHA SMLOUVY veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Pořízení sprchových lůžek a sprchového panelu“
Technická specifikace sprchového lůžka
Základní charakteristika
Název parametru | Požadavek zadavatele | Parametry účastníkem nabízeného lůžka
Označení výrobce a modelu | - | *)
Minimální nosnost | nad 150 kg | *)
Minimální délka | 1900 - 1950 mm | *)
Minimální šířka ložné plochy sprchového vozíku | min 750 mm | *)
sklopení lehátka sprchového vozíku v podélné poloze - "parkovací poloha" | ano | *)
aretace rovného pojezdu | ano | *)
Pracovní výška | 540 - 860 | *)
Možnost prodloužení a zkrácení délky o min 10 cm | ano | *)
Délka odpadní hadice | min 1 m | *)
sklopení postranic pod lehátko sprchového vozíku umožňující vjetí ložnou plochou vozíku do lůžka | ano | *)
Možnost sklopných postranic s možností volby výšky | Ano | *)
Bezpečnostní západky na každé sklopné postranici | min 2 západky | *)
Hydraulický zdvih | ano | *)
Možnost zdvihu a spuštění lehátka sprchového vozíku z jakékoliv strany pomocí nožního pedálu | ano | *)
Výpusť | 1 | *)
Automatické vyrovnávání lehátka sprchového vozíku do roviny při spuštění do lůžka | ano | *)
Aktivní náklon ložné plochy lehátka sprchového vozíku pro lepší odtok vody | ano | *)
Sloupový zdvih v konstrukci podvozku pro jednodušší přesun osoby bez použití zvedáku | ano | *)
Samostatně bržděná kolečka | všechna kolečka | *)
Matrace lehce odstranitelná pro jednoduché čištění spodní části lehátka a matrace | ano | *)
Matrace tepelně izolovaná pro rychlé/snadné vysušení | ano | *)
Matrace s odtokovými kanálky pro lepší odtok vody | min 2 kanálky | *)
Polštářek pod hlavu | Ano | *)
Záruka | min. 24 měsíců | *)
Technická specifikace sprchového panelu s dezinfekci a výlevkou
Základní charakteristika
Název parametru | Požadavek zadavatele | Parametry účastníkem nabízeného panelu
Označení výrobce a modelu | - | *)
tlak a teplota vody řízená termostatickým směšovačem | ano | *)
sprcha s pistolovým uzávěrem | ano | *)
intagrovaná desinfekční jednotka přístupná z předu/uzamykatelná | ano | *)
desinfekční sprcha s pistolovým uzávěrem | ano | *)
splachovací ventil s funkcí splachovače pro WC | ano | *)
teploměr signalizující teplotu vody ve sprše | ano | *)
polyuretanová výlevka se splachováním a sedátkem s možností použití jako WC | ano | *)
možnost nastavení koncentrace desinfekčního roztoku | ano | *)
maximální výška horní hrany výlevky | 550 mm | *)
možnost odpadu výleky do zdi anebo do podlahy | ano | *)
průměr odpadu výlevky | 110 mm | *)
Záruka | min. 24 měsíců | *)